Część nr 5:                                                                                                                                                                Dostawa prasy laboratoryjnej wraz ze stanowiskiem dla Wydziału Chemii

Specyfikacja techniczna

ILOŚĆ – 1szt.

| Lp. | Wymagane elementy zamawianego urządzenia, jego parametry lub opis |  | Przedmiot zamówienia – oferta Wykonawcy* |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PRASA LABORATORYJNA |  |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | siła F: max 4kN | (~408Kg 2-3 sekundy) |  |
|  | podgrzewane szczęki | temp. max 350°C z termoparami, przewody w izolacji z włókna szklanego |  |
|  | siła F do pracy ciągłej: | 2.0-2.5 kN |  |
|  | skok prasy: | min. 80 mm |  |
|  | prędkość posuwu: | więcej niż 100 mm/s |  |
|  | dokładność posuwu | < 1μm |  |
|  | poziom hałasu: | nie większy niż 70dB |  |
|  | zasilanie prasy | 42V DC / 13A (25A max) |  |
|  | zasilanie modułu logicznego | 24 V DC / 0.5A |  |
|  | wymiary: | do ok 350x370x220 [mm] |  |
|  | oprogramowanie EP Assistant z komputerem typu laptop (Windows XP lub nowszy, wyposażony w CD-ROM, 1xUSB, rozdzielczość ekranu minimum 992x831) pozwalające na definiowanie siły oraz innych parametrów prasowania |  |  |
|  | Rama stanowiska zbudowana z systemowych profili aluminiowych 50x50 [mm] z rowkiem 10 [mm] w kolorze naturalnego aluminium postawiona na stopach stalowych. Osłona prasy zbudowana z systemowych profili aluminiowych 40x40 [mm] z rowkiem 10 [mm] w kolorze naturalnego aluminium. Wypełnienie z plexi/poliwęglan z użyciem profilu maskująco-obejmującego. Blat roboczy ok. 28mm w kolorze szarym o wymiarach 800x800 [mm]. |  |  |
|  | DODATKOWE WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | kurtyny ochronne zgodne z normą EN61496-1/-2 (PLe, SIL 3) o rozdzielczości 20mm z czasem zadziałania 14ms , L=710mm |  |  |
|  | panel sterowania wykonany z aluminium z dwoma kontrolerami temperatury dwu pozycyjnymi (temp. zadana i rzeczywista) dla każdej szczęki osobno, przyciskiem wyzwalającym prasę oraz wyłącznikiem awaryjnym |  |  |
|  | lampa LED |  |  |
|  | listwa zasilająca 2 gniazda z wyłącznikiem |  |  |
|  | skrzynka sterownicza z modułami bezpieczeństwa |  |  |
|  | sterownik PLC |  |  |
|  | podgrzewane szczęki temp. max 350°C z termoparami, przewody w izolacji z włókna szklanego |  |  |

*	Wypełnia Oferent

Wykonawca musi podać szczegółowe dane techniczne/parametry przedmiotu zamówienia w sporządzonym przez Wykonawcę opisie, szczegółowo określając oferowany przedmiot zamówienia wraz z podaniem m.in.: nazwy, modelu i parametrów technicznych, w kolumnie przeznaczonej do wypełnienia przez Wykonawcę (kolumna „Przedmiot zamówienia – oferta Wykonawcy”).

Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK”.

Ponadto w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę zamiast Opisu przedmiotu zamówienia 
jedynie karty produktu/specyfikacji technicznej producenta, Zamawiający zastrzega, że dostarczona karta produktu/specyfikacja techniczna producenta nie zostanie poddana ocenie.